FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji. W przypadku gdy któraś z pozycji ujętych w formularzu asortymentowym nie posiada np. numeru katalogowego należy wpisać nie dotyczy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć katalogi lub inne dokumenty zawierające zdjęcia (rysunki) dla całego oferowanego sprzętu medycznego i aparatury. W złożonych dokumentach należy zaznaczyć oferowany model (pozycję) a także, tam gdzie było to wymagane przez Zamawiającego parametry do potwierdzenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w części B formularza asortymentowo-cenowego.

Część A – formularza asortymentowo-cenowego

| Lp. | Nazwa pakietu |  |  | Ilość | Cena brutto zł (jednostkowa) |  |  | Wartość brutto zł |  | - Producent - Nazwa - Typ, Model, Rok produkcji - Numer katalogowy |  |  | Stawka podatku VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakup respiratora transportowego dla małych dzieci z wyposażeniem |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| słownie złotych brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce, data i podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO - CENOWY

CZEŚĆ „B” - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwaga:

Oferowane parametry należy wpisać tylko w polach wskazanych przez Zamawiającego tj. zawierających tekst: „Należy podać” oraz „Należy podać i potwierdzić dokumentami”.

| NAZWA PAKIETU: Zakup respiratora transportowego dla małych dzieci z wyposażeniem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Parametr oferowany |
| Ogólne parametry |  |  |
| 1 | Respirator transportowy z możliwością pracy zarówno w środowisku szpitalnym jak i w transporcie pozaszpitalnym (wymagana zgodność z normą EN 1789) | TAK / NIE Należy podać |
| 2 | Możliwość pracy w środowisku MRI o indukcji do 3 Tesli | TAK / NIE Należy podać |
| 3 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 5 kg | TAK / NIE Należy podać |
| 4 | Zasilanie elektryczne: - zewnętrzny zasilacz AC-DC, 230V 50/60Hz - wymienny akumulator o pojemności min. 2800 mAh - zasilacz samochodowy DC-DC (opcja) | TAK / NIE Należy podać |
| 5 | Zasilanie tlenowe: - niskociśnieniowe – 21-100% O2 - wysokociśnieniowe – mikser tlenowy min. 30-100% | TAK / NIE |
| 6 | Napęd turbinowy pozwalający na pracę bez zewnętrznego zasilania gazowego | TAK / NIE |
| 7 | Czas pracy akumulatora min. 3,5 godziny | TAK / NIE Należy podać |
| 8 | Czas ładowania akumulatora do 4 godzin. | TAK / NIE Należy podać |
| 9 | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika, bez użycia narzędzi | TAK / NIE |
| 10 | Konstrukcja kompaktowa, przenośna, waga maksymalna do 1,5 kg | TAK / NIE Należy podać |
| 11 | Sterowanie za pomocą pokrętła funkcyjnego | TAK / NIE |
| 12 | Wyświetlanie parametrów i ustawień na kolorowym wyświetlaczu. | TAK / NIE |
| 13 | Autotest sprawdzający działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia lub wprowadzeniu nowego pacjenta | TAK / NIE |
| 14 | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wagi pacjenta i wybranego trybu wentylacji | TAK / NIE |

| Typy i tryby wentylacji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | SIMV-VC-PS | TAK / NIE |
| 16 | SIMV-PC-PS | TAK / NIE |
| 17 | HFNC | TAK / NIE |
| 18 | CPR | TAK / NIE |
| 19 | Wdech manualny - według ustalonych aktualnie parametrów | TAK / NIE |
| 20 | CPAP-PS - ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych ze wsparciem ciśnieniowym | TAK / NIE |
| 21 | Backup – tryb awaryjny na wypadek bezdechu w trybie CPAP | TAK / NIE |
| 22 | Możliwość ustawienia własnych startowych parametrów wentylacji | TAK / NIE |
| Parametry regulowane: |  |  |  |
| 23 | Częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie min. 2 – 60 odd/min | TAK / NIE Należy podać |
| 24 | Wartość graniczna ciśnienia: płynna regulacja w zakresie min. 11 – 60 cmH2O | TAK / NIE Należy podać |
| 25 | Objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie min. 50 – 1900 ml | TAK / NIE Należy podać |
| 26 | Współczynnik I:E min. od 1:4 do 4:1 | TAK / NIE Należy podać |
| 27 | Czas wdechu: płynna regulacja w zakresie min. 0,3 – 4s. | TAK / NIE Należy podać |
| 28 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 21 - 100% (z nisko i wysokociśnieniowego źródła tlenu) | TAK / NIE Należy podać |
| 29 | Zastawka PEEP: 0 – 20 cmH2O, regulowana zewnętrznie | TAK / NIE Należy podać |
| 30 | Ciśnienie w trybie CPAP PS: regulowane w zakresie min. 5 – 50 cmH2O | TAK / NIE Należy podać |
| 31 | Czułość triggera: regulowane w zakresie min. -0,25 do -10 cmH2O, | TAK / NIE Należy podać |
| 32 | HFNC zakresy regulowane: - przepływ: min. 10-60 l/min, - graniczna wartość ciśnienia: min. 20-60 cmH2O, - czas narastania: min. 0-20 min. | TAK / NIE Należy podać |

| Parametry monitorowane: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Częstotliwość oddechowa | TAK / NIE |
| 34 | Objętość minutowa | TAK / NIE |
| 35 | Objętość oddechowa wdechowa lub wydechowa | TAK / NIE |
| 36 | PEEP | TAK / NIE |
| 37 | Stosunek wdechu do wydechu (I:E) | TAK / NIE |
| 38 | Szczytowe ciśnienie oddechowe | TAK / NIE |
| 39 | Krzywa przepływu lub ciśnienia w drogach oddechowych | TAK / NIE |
| Alarmy: |  |  |  |
| 40 | Niskiej i wysokiej częstotliwość oddechowa | TAK / NIE |
| 41 | Wysokiego cieśnienia | TAK / NIE |
| 42 | Niskiej objętości oddechowej | TAK / NIE |
| 43 | Przecieku | TAK / NIE |
| 44 | Bezdechu | TAK / NIE |
| 45 | Niskiej i wysokiej objętości minutowej | TAK / NIE |
| 46 | PEEP | TAK / NIE |
| 47 | Alarmy techniczne, minimum: rozładowany akumulator, niski poziom naładowania, odłączenie pacjenta, odłączenie rurki, odłączenie zasilania. | TAK / NIE Należy podać |
| Wyposażenie: |  |  |  |
| 48 | Etui ochronne z możliwością zamocowania na ramy łóżka lub wózka, rączką transportową oraz paskiem na ramię – 1 szt. | TAK / NIE |
| 49 | Dodatkowy akumulator min. 2800mAh - 1 szt. | TAK / NIE |
| 50 | Wąż ciśnieniowy do tlenu – AGA - 1 szt. | TAK / NIE |
| 51 | Niskociśnieniowy zestaw wzbogacający O2 – min. 2 szt. | TAK / NIE |
| 52 | Wysokociśnieniowy mikser O2 - 1 szt. | TAK / NIE |
| 53 | Układ oddechowy pacjenta – dorosły – min. 10 szt. | TAK / NIE |
| 54 | Układ oddechowy pacjenta – pediatryczny – min. 15 szt. | TAK / NIE |
| 55 | Filtr wlotowy min. 5 szt. | TAK / NIE |

| Pozostałe wymagania : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 |  | Nazwa, numer katalogowy, Producent oferowanego urządzenia |  |  | Należy podać |
| 57 |  | Wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE z obowiązującymi przepisami, Deklaracja Zgodności |  |  | Należy dołączyć dokumenty na potwierdzenie TAK / NIE |
| 58 |  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. |  |  | Należy dołączyć dokumenty na potwierdzenie TAK / NIE |
| 59 |  | Min. 24 miesięczna gwarancja, przeglądy techniczne w okresie gwarancji wliczone w cenę umowy. |  |  | TAK / NIE Należy podać |
| 60 |  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii sprzętu (podjęcie naprawy) – nie dłuższy niż 24 godziny. |  |  | TAK / NIE Należy podać |
| 61 |  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży – co najmniej 10 lat. |  |  | TAK / NIE |
| 62 |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu. |  |  | TAK / NIE |
| 63 |  | Szkolenie personelu, instalacja, transport w cenie oferty. |  |  | TAK / NIE |
| 64 |  | Sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. |  |  | TAK / NIE |
| 65 |  | Paszport techniczny dostarczony wraz z dostawą. |  |  | TAK / NIE |
| 66 |  | Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z dostawą. |  |  | TAK / NIE |
| 67 |  | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z dostawą. |  |  | TAK / NIE |
| 68 |  | Karta gwarancyjna dołączona do dostawy. |  |  | TAK / NIE |
| 69 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). |  |  | TAK / NIE |
| 70 |  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2024. |  |  | TAK / NIE |
| Miejsce, data i podpis: |  |  |
| (podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie) |  |  |  |  |  |  |